## Slide 1: Применение скрининговых методов при государственном мониторинге пищевой продукции и кормов
Ирина Нестеренко
в.н.с. отдела безопасности пищевой продукции
ФГБУ «Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов»

## Slide 2: План
Классификация методов, применяемых при мониторинге пищевой продукции и кормов
Виды скрининговых методов
Скрининговые методы, разрабытаваемые и применяемые в ФГБУ «ВГНКИ»

## Slide 3: Приоритетные ксенобиотики
Тяжелые металлы
Микотоксины
Диоксины, ПХБ
Пестициды
Органические соединения мышьяка
Хлорамфеникол
Тетрациклины
Бацитрацин
Аминогликозиды
β-лактамы
Хинолоны
Сульфаниламиды
Нитрофураны
Кокцидиостатики
Макролиды
β-адреностимуляторы
Нитромидазолы
Карбадокс, олаквиндокс
Полимексины
Цефалоспорины
Лекарственные средства

## Slide 4: Классификация методов
СКРИНИНГ
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Стратегия контроля остаточного содержания лекарственных средств в кормах и животноводческой продукции включает использование скрининговых и подтверждающих методов.

## Slide 5: Скрининговые методы
Скрининговый метод:
используется для определения присутствия соединения или класса соединений на определенном уровне.
Согласно Решению Комиссии 2002/657/ЕС
  Основная задача:
  анализ большого количества образцов
  для отбора потенциально несоответствующих из большого количества проб

## Slide 6: Классификация скрининговых методов
Биологические методы обнаруживают клеточные ответы на аналиты (например, эстрогенный эффект, торможение роста бактерий, клеточный эффект, гормональный эффект.)
Биохимические методы обнаруживают молекулярные взаимодействия (например, антигены, белки) между аналитами и антителами или рецепторными белками (ИФА, радиоиммуноанализ)
Физико-химические методы различают химическую структуру и молекулярные характеристики аналитов путем разделения молекул
По принципу обнаружения:

## Slide 7: Классификация скрининговых методов
Качественные методы дают ответ да/нет без указания концентрации анализируемого вещества
Полуколичественные методы дают примерное указание на концентрацию предполагаемого аналита
Количественные методы соответствуют тем же требованиям к точности, динамическому диапазону и прецизионности, что и подтверждающие методы
По степени количественного определения :

## Slide 8: Примеры скрининговых методов
Микробиологические методы
Иммунохимические методы
Хроматографические методы

## Slide 9: Иммунохимические методы
+
Y
Y
Инструментальные
иммуноферментный анализ, поляризационный флуоресцентный иммуноанализ, капиллярный иммуноэлектрофорез
Неинструментальные
различные виды иммунохроматографических тест-методов: тест-полоски, тандемные колонки, иммунофильтрационный

## Slide 10: Иммунохроматографические методы
образец
YYY
конъюгат
антитело-золото
конъюгат
аналит-белок
антивидовые
антитела
адсорбционная
мембрана
YYY
положительный
образец
YYY
отрицательный
образец

## Slide 11: Иммунохроматографические методы
Тест-полоски (стрептомицин, пенецилин, хлорамфеникол и др.)
Иммунофильтрационные тесты

## Slide 12: Иммуноферментный анализ
Конкурентный ИФА
Непрямой
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
E
S
P
Y
Y
E
Y
Y
Y
Y
E
Y
Y
E
Прямой
E
E
S
P
Y
Y
Y
E
Y
Y
Y
E

## Slide 13: Иммуноферментный анализ
Хлорамфеникол-ИФА
Тетрациклины-М-ИФА
Фторхинолоны-ИФА
Энрофлоксацин-ИФА
Фуразолидон-ИФА
Тренболон-ИФА
Тест-системы, разрабатываемые в ФГБУ «ВГНКИ»
Производитель: ЗАО «НВО «Иммунотех», г. Москва
В процессе разработки:
Трифенилметановые красители -ИФА
Карбадокс-ИФА
Никарбазин-ИФА

## Slide 14: Хлорамфеникол-ИФА
Предел количественного определения:
0,3 мкг л-1 для молока и сливок;
0,3 мкг кг-1 для мяса и яиц
Условия инкубации (время, температура) :
- инкубация 1 час при +37 °С;
- инкубация с ТМБ 15 мин при +(18-25)°С.
Время проведения анализа: 1,5 часа (без учета времени пробоподготовки).
Количество анализируемого образца: 50 мкл.
Количество анализов: тест-система рассчитана на проведение анализа в дубликатах 42 исследуемых
образцов и 6 калибровочных растворов, всего 96 определений.
Срок годности набора: 6 месяцев.
МУК 4.1.1912-04
Регистрационное свидетельство ПВР-1-7.8/02280

## Slide 15: Тетрациклин-М-ИФА
Предел количественного определения:
1 мкг/л для молока; 10 мкг кг-1 для сухого молока
Условия инкубации (время, температура) :
инкубация 1,5 часа при +37 °С;
инкубация 1 часа при +37 °С
- инкубация с ТМБ 15 мин при +(18-25)°С.
Время проведения анализа: 4 часа (с учетом времени пробоподготовки).
Количество анализируемого образца: 50 мкл.
Количество анализов: тест-система рассчитана на проведение анализа в дубликатах 42 исследуемых
образцов и 6 калибровочных растворов, всего 96 определений.
Срок годности набора: 6 месяцев.
Регистрационное свидетельство ПВР-1-8.9/02460

## Slide 16: Тренболон-ИФА
Свидетельство о государственной регистрации ПВР-1-1.5/01469
ГОСТ Р 53594 –2009
ПРОДУКЦИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА И КОРМА. Иммуноферментный метод определения
синтетических анаболических стимуляторов роста
Предел количественного определения:
в моче - 1,0 мкг л-1;
в мышечной ткани - 1,0 мкг кг-1;
в печени - 1,0 мкг кг-1.
Условия инкубации (время, tоС) :
- инкубация 1 час при +37оС;
- инкубация 1 час при +37оС;
- инкубация с ТМБ 15 мин при +37оС.
Время проведения анализа: 3,0 часа (без учета времени пробоподготовки).
Количество анализируемого образца: 10 мкл.
Количество анализов: тест-система рассчитана на проведение анализа в дубликатах 42 исследуемых образцов и 6 калибровочных растворов, всего 96 определений.
Срок годности набора: 6 месяцев.

## Slide 17: Энрофлоксацин-ИФА
Фторхинолон | CR*, %
энрофлоксацин | 100
ципрофлоксацин | 2 %
др. фторхинолоны* | < 0,1 %
CR – процент перекрестного реагирования
**Др. фторхинолоны – норфлоксацин, флюмеквин, сарафлоксацин, марбофлоксацин, дифлоксацин, данофлоксацин, ломефлоксацитн
Предел количественного определения:
в молоке - 1,0 мкг л-1;
в рыбе- 1,0 мкг кг-1;
в мясе - 1,0 мкг кг-1.
Условия инкубации (время, tоС) :
- инкубация 1 час при +37оС;
- инкубация 1 час при +37оС;
- инкубация с ТМБ 10 мин при +37оС.
Время проведения анализа: 2,5 часа (без учета времени пробоподготовки).
Количество анализируемого образца: 50 мкл.
Количество анализов: тест-система рассчитана на проведение анализа в дубликатах 42 исследуемых образцов и 6 калибровочных растворов, всего 96 определений.
Срок годности набора: 6 месяцев.

## Slide 18: Фторхинолоны-ИФА
Предел количественного определения
Молоко, мясо, яйца, рыба – 5 мкг кг-1
Специфичность
Фторхинолон | CR*, %
энрофлоксацин | 100
ципрофлоксацин | 100
данофлоксацин | 38
норфлоксацин | 8
офлоксацин | 5
ломефлоксацин | 20
сарафлоксацин | 12
Др. фторхинолоны** | < 1
*CR – процент перекрестного реагирования
**Др. фторхинолоны – флюмеквин,, марбофлоксацин, дифлоксацин

## Slide 19: Фуразолидон-ИФА
Предел количественного определения:
1 мкг л-1 для молока и сливок;
1 мкг кг-1 для мяса и яиц
Условия инкубации (время, температура) :
- инкубация 1 час при +25 °С;
- инкубация с ТМБ 10 мин при +(18-25)°С.
Время проведения анализа: 1,5 часа (без учета времени пробоподготовки).
Количество анализируемого образца: 50 мкл.
Количество анализов: тест-система рассчитана на проведение анализа в дубликатах 42 исследуемых
образцов и 6 калибровочных растворов, всего 96 определений.
Срок годности набора: 6 месяцев.

## Slide 20: Поляризационный флуоресцентный иммуноанализ
Новая тенденция при создании скрининговых методов – разработка экспрессных методик, время анализа в которых занимает менее 10 минут. К таким методам относится поляризационный флуоресцентный иммуноанализ (ПФИА), выгодно отличающийся быстротой проведения реакции и возможностью ее автоматизации
Принцип метода: конкуренция между антигеном и меченным флуоресцентной меткой антигеном за центры связывания антител
F
F
F
F
F
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
F
F
F
Y
измерение
Y
Y
Y
Y
F
F
F
Y
F
Y
антиген
антиген, меченный флуоресцентной меткой (трейсер)
- антитела

## Slide 21: Принцип поляризации флуоресценции
Деполяризованный свет
Поляризатор
Поляризованный свет
трейсер
(быстрое вращение)
Излучаемый свет деполяризован
Высокая поляризация флуоресценции
Низкая поляризация флуоресценции
Излучаемый свет поляризован

## Slide 22: Оборудование
1 образец – 10 с
10 образцов – 7 мин
40 образцов – 5 мин
Один образец
Карусель из 10 образцов
Планшетный формат

## Slide 23: Тест-системы для определения микотоксинов в кормах
Тест-система | Диапазон концентраций, мкг кг-1 | Специфичность, %
Зеараленон-ПФИА | 3-40 | Зеараленон – 100 α-зеараленол – 40 зеранол -– 25
ДОН-ПФИА | 30-1000 | ДОН – 100 3-ацетил-ДОН – 90 Ниваленол – <1 Т2-токсин – <1
Охратоксин А - ПФИА | 2-70 | Охратоксин А – 100 Охратоксин В – 100 Афлатоксин В1 – <1 Афлатоксин В2 – <1
Афлатоксин В1- ПФИА | 1-10 | Афлатоксин В1 – 100 Афлатоксин В2 – 34 Афлатоксин G1 – 32 Афлатоксин G2 – 24

## Slide 24: Резюме
Скрининговые методы используются для определения присутствия соединения или класса соединений на определенном уровне.
Арбитражные (или подтверждающие) применяют для подтверждения результатов скрининга
В ФГБУ «ВГНКИ» создана система скрининговых (иммунохимических и хроматографических) и подтверждающих (хроматомассспектрометрических) методов определения остаточного содержания ряда ветеринарных лекарственных средств, в частности для определения антибиотиков тетрациклиновой группы, фторхинолонов, хлорамфеникола и др.
Разработано 6 тест-систем ИФА для определения хлорамфеникола, тетрациклинов, фторхинолонов, нитрофуранов и тренболона , а также 4 тест-системы для экспрессного определения: зеараленона, ДОНа, охратоксина А и афлатоксина В1 методом ПФИА.
Нормативная документация на тест-системы рассмотрена и утверждена на ТК 454 «Охрана жизни и здоровья животных и ветеринарно-санитарная безопасность продуктов животного происхождения и кормов»

## Slide 25: Спасибо за внимание!
ФГБУ «ВГНКИ»
Отдел безопасности кормов
и пищевых продуктов
Звенигородское шоссе, 5
Москва 123022 Россия
+7(499) 2560381
komarov@vgnki.ru
ЗАО «НВО Иммунотех»
119991, г. Москва, ГСП-1, МГУ имени М.В. Ломоносова, Ленинские горы, д.1, строение 11А
+7 (495) 9394683
mary@immunotek.ru

## Slide 26: Тест-системы в процессе разработки
Фуразолидон-ПФИА
Хлорамфеникол-ПФИА
Тетрациклин-ПФИА
Никарбазин-ПФИА
Целевая матрица- корма